都安县人民医院经颅多普勒血流分析仪需求参数

一、主要用途：支持颅内脑血管及外周血管疾病的诊断和监护等功能。

二、数量：一套

三、主要技术参数及要求

- 操作系统：WINDOWS中文版操作系统；

- 频谱:128/256/512/1024点可选；

- 探测深度范围：最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm；

- 增益范围：1～40dB可调；

- 功率范围：0～100%,功率范围可调；多角度补偿功能，支持不同设置；

- 扫描时间：多档可调；

- 谱图≥6 种可调节；

- 支持多种探头类型：至少包含2MHz、4MHz、8MHz等；

- 探头配置：至少3种类型探头，其中PW2M 探头≥3个；

- 10.同时工作通道数≧2 个；

- 11.检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、STI、HITS、TI等多种参数可选；

- 12.具备颅内血管检测、颅外血管检测、单探头同步双深度、多深度血管检测、栓子检测、发泡试验等功能；

- 13.具备辅助诊断模式、图像化，辅助诊断建议符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》。

- 注：技术参数可高于上述配置要求。

- 都安县瑶族自治人民医院

- 2025年2月21日