都安县人民医院电子支气管内窥镜需求参数

一、高清电子支气管内窥镜：1条，参数如下：

- 采用CMOS图像传感器

- 头端部外径≤4.9mm，主软管外径≤4.9mm。

- 视场角≥120°

- 景深：2-100mm

- 弯曲角度：≥上210°，下≥130°，左右≥120°

- 钳道孔径≥3.0mm

- 工作长度：≥600mm

- 兼容目前科室主机系统。

- 满足以上参数需求，并对目前内科五病区支气管内窥主机系统（澳华AQ-100）进行维护升级。

- 都安瑶族自治县人民医院

- 2025年3月3日

- 备注：澳华AQ-100维护升级后技术配置

- 1、技术参数：

- （1）、高清医用内窥镜图像处理器：

- 1.1、染色功能：具备窄带光功能，CBI分光染色；

- 1.2、血红蛋白增强：HbE血红素增强，可凸显强调黏膜毛细血管形态；

- 1.3、测光模式：可以选择平均测光、峰值测光、全自动测光模式；

- 1.4、结造强调：可凸显强调内镜下图像的结构形态。；

- 1.5、轮廓强调：可凸显强调内镜下图像的边缘及轮廓；

- 1.6、冻结及回放：冻结实时图像时，自动冻结清晰图像，并对已冻结图像并进行回放；

- 1.7、具有自动白平衡调节装置；

- 1.8、具有自动调光功能；

- 1.9、电子放大：2倍放大(1.2、1.5、2倍)；

- 1.10、USB接口，可存储视频和图片；增加摄像和拍照功能，一键录入，方便快捷；可接脚踏开关控制拍照功能；

- 1.11、可兼容胃、肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜共享系统；

- 1.12、主机系统采用全数字图像处理技术；

- 1.13、图像分辨率：1920 x 1080p；

- 1.14、色彩调节：R、G、B 调节；

- 1.15、组合强调功能：可将结构强化和轮廓强化进行组合，可突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造和病变组织范围及轮廓；

- 1.16、主机面板具备USB存储功能：可储存≥60张图片高清图像、视频随时存储，携带方便；

1.17、采用CMOS 全高清成像技术；

2、内窥镜冷光源：

- 2.1、灯泡：LED灯；

- 2.2、光通量：普通模式300 lm，CBI模式35lm；

- 2.3、色温：3000K~7000K；

- 2.4、显色指数：≥90；

- 2.5、机械接口规格直径：8.1mm；

- 2.6、整机噪音：≤55dB；

- 2.7、气泵压力: 40-90kPa；

- 2.8、气流量： L档：4L/min， H档：7L/min；

- 2.9、LED 灯珠寿命：≥20000 小时；

- 2.10、亮度调节：光路光圈，电子曝光时间双重控制；

- 3、医用显示器 ：

- 3.1、屏幕≥24寸专业彩色液晶监视器；

3.2、符合标准医疗显示器性能指标，具有高清液晶显示；

3.3、支持PIP模式：具有画中画/双屏模式/关等调节；

3.4、屏幕工艺：彩色，液晶显示屏，防眩，硬涂层；

4、系统兼容：主机系统维护升级后能兼容目前科室澳华30系列、50系列支气管镜子。

5、质保期：≥1年。