- 无创伤颅内压监测仪需求参数

一．适用范围：适用于对脑梗塞、脑出血等疾病引起的颅内压增高，对颅内压升高等疾病的检测、脑灌注压的换算、脑疝预警，药效比对等功能。无创伤，操作简单、快捷。

二．仪器平台：

2.1 推车一体式机型

2.2 操作系统：Windows 系列操作系统，显示器：≥19.5寸彩色液晶显示器

三．性能指标：

3.1 单次检测时间：≤1min，快速精准

3.2 误差系数：＜8%

3.3 变异系数：＜2%

3.4 颅内压监测范围：70mmH2O～1200mmH2O

3.5 去噪及采样处理：奇异点剔除+多点平滑滤波+小波去噪组合应用

四．硬件指标：

4.1

FVEP 模块

4.1.1 FVEP 共模抑制比：≥126dB

4.1.2 放大器噪声：≤80uVpp

4.1.3 诱发电位带宽：1~300Hz

4.1.4 眼罩光刺激输出功率密度：≤1mW/cm 2

4.1.5 刺激光源发光模式：6 种可选频率 0.25Hz，0.5Hz，0.75Hz，1Hz，1.5Hz，,2Hz。

4.1.6 刺激光源：19种可选脉冲宽度 1ms、2ms、3ms、4ms、5ms、6ms、7ms、8ms、9ms、10ms、100ms、 200ms、300ms、400ms、500ms、600ms、700ms、800ms、900ms。误差为-0.2ms～0.4ms。

4.1.7 光刺激闪烁次数：23 种可选脉冲次数10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80，85,90,95。误差

不超过±1 次。

4.1.8 电极：夹式颅脑电极

五．功能指标：

5.1 闪光视觉诱发电位法

5.2 专用小波变换去噪模块，提取精确信号

5.3 测试界面上有电极放置示意图，方便操作(提供软件操作图片)

5.4 左右脑室闪光视觉诱发电位同步检测

5.5 颅内压变化趋势图，方便用药效果评估

5.6 波形判断分析方案，供用户解决疑难图形判断

5.7 脑灌注压换算功能

5.8 患者检测报告单打印后可直接显示脑灌注压值

5.9 可升级为两种检测原理，升级后可通过血流动力学原理检测颅内压值，并可同步显示血流动力学指标

六、其它：

6.1 打印机：配置激光打印机

6.2 有网络接口，可满足与院内医院PACS信息系统联网需求

6.3整机质保≥5年.

注：厂商提供参数可高于上述需求。

都安瑶族自治县人民医院