输液泵（带输血功能）需求参数

- 多种输液模式可选:速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、点滴模式、级联模式，具备输血功能;具备3种快进方式:快速定量快进、自动快进和手动快进。

- 速度范围:0.1-1200.0mL/h可调;

- 输液精度:≤±5%;

- KV0速度:0.1-5.0mL/h可调:

- 可以选择多档阻塞级别，并且可以显示管路的压力状态。

- 触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面;

- 气泡检测功能

- 防药液自流:保证液体不会任意流出;

- 泵门和止液夹:输液泵有液夹控制;

- 更改速度时完全不需要中断输液;

- 具备输液精度校正功能:符合标准的输液器:

- 有报警功能，同时显示具体报警信息，如输液将完成、输液完成、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池无外部电源、输液泵门开、气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、输液泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作等。

- 质保期≥三年。

注：厂商提供参数可高于上述需求，如有专机专用试剂或耗材须同时提供报价。

都安瑶族自治县人民医院

2025年3月17日