动脉血气分析仪需求参数

- 设备基本性能和要求:该设备应用于血气分析，可进行血气、电解质、代谢物、C0血红蛋白等参数的同时测定，精准度高、稳定性好、检测快速、操作维护保养简单方便。

- 测量项目：血气电解质等11个参数,pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Hct、Lac、Glu 、碳氧血红蛋白，各参数可根据临床需求自定义灵活组合。

- 计算项目：最大计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、Rl、TCa、nCa，THb(c),……等。

- 独立试剂包，规格从25测/～500测/包可选，上机最长≥30天；室温存储，有效期最长≥6个月。

- 独立一体化清洗包，上机达≥45天有效，不受测试次数限制，用完为止。

- 月抛干式微型乳酸/血糖一体化电极，常温运输，上机有效期可达≥30天，不限制测试次数，并可单独更换和使用。

- 长时间异常断电、插拔传感器和试剂包不会造成试剂包和传感器等失效。

- 12.1寸的TFT全彩色液晶触摸屏，支持中文病人信息输入。

- 提供配套的血气质控，二维码扫描自动输入质控批号、靶值等信息。

- 多种项目组合，可做动脉、静脉血气组合。

- 样本量：全参数样品量<170uL

- 样品、试剂预热功能，采样针内、外壁自动清洗

- 内置不间断电源，断电后满足30分钟以上的工作时间。

- 支持无线WIFI， 4G网络。

- 内置视频教学和操作导航，并配有语音，支持远程诊断功能。

- 质保期≥三年。

注：厂商提供参数可高于上述需求，同时提供专机专用试剂报价（如有）。

都安瑶族自治县人民医院

2025年3月17日