**便携式转运生命体征监测仪需求参数**

1. ★适用于成人、小儿、新生儿的监测。
2. ≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。
3. 整机重量＜1Kg，小巧便携。
4. 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。
5. 内置DC电源接口，可以进行车载充电。
6. 具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。
7. ★配有2通道IBP有创血压监测模块。
8. 转运监护仪支持插入床旁监护仪任意模块插槽作为参数模块使用，即插即用。
9. 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析。
10. 心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。
11. 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。
12. ★整机质保≥5年。

 都安县人民医院

 2025年9月8日